## Druck
uuid | Ident-Nummer | Sensor Messbereich von | Sensor Messbereich bis | Sensor Messbereich Einheit | absolut/ relativ | Sensor Ausgabebereich von | Sensor Ausgabebereich bis | Sensor Ausgabebereich Einheit | Signalwandlung | Widerstandswert | Widerstandswert Einheit | Unsicherheit Widerstand | Realer Ausgabebereich von | Realer Ausgabebereich bis | Realer Ausgabebereich Einheit | Sensor Kennlinie _ Sensitivity | Sensor Kennlinie _ Bias | Sensitivity Uncertainty | Sensitivity Uncertainty Unit | Sensitivity Uncertainty Comment | Sensitivity Uncertainty Keywords | Absolute Bias Uncertainty | Absolute Bias Uncertainty Unit | Absolute Bias Uncertainty Comment | Absolute Bias Uncertainty Keywords | Relative Bias Uncertainty | Relative Bias Uncertainty Unit | Relative Bias Uncertainty Comment | Relative Bias Uncertainty Keywords | Linearity Uncertainty | Linearity Uncertainty Unit | Linearity Uncertainty Comment | Linearity Uncertainty Keywords | Hysteresis Uncertainty | Hysteresis Uncertainty Unit | Hysteresis Uncertainty Comment | Hysteresis Uncertainty Keywords | Messprinzip | Hersteller | Hersteller P_ID | Bezeichnung | Seriennummer | Grenzfrequenz (-3 dB) | Verantwortlicher WiMi | Aufbewahrungsort | Datenblatt Link | Kalibrationsprotokoll Link | letzte Prüfung/ Kalibration | Zubehör | Bemerkung | Datasheet FST-Link
0193081d-09e4-7616-8447-bcd8ded73acc | D135 | 0 | 300000 | Pa | relativ | 0 | 10 | V | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | 30000 | 0 | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 300 | Pa | 0,10 %FS Genauigkeit und Temperaturfehler innerhalb (10...40 °C) | absolute | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 60 | Pa | Linearität (beste Gerade), Hysterese und Repetierbarkeit 0.0002 %FS (full scale) @ reference temperature, probably 25°C | absolute | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | Piezoresistiv | Keller |  | PD-33X/80920 | 1664524 |  | Logan | Resilienzdemonstrator | \\fst\documents\folder_100101_Datasheets\note_240219_Datenblatt_Drucksensor_Serie-PD-33-X_Keller.pdf | \\fst\documents\folder_100101_Datasheets\info_240219_Keller_PD_33X_3bar_80920_%20SN_1664524_Inv_Nr._000923_Logan.pdf | 2023-12-08 |  | Montageort: Pumpe 1, Strang 1
0193081d-09e5-77ae-9325-ea05bcee93b3 | D136 | 0 | 300000 | Pa | relativ | 0 | 10 | V | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | 30000 | 0 | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 300 | Pa | 0,10 %FS Genauigkeit und Temperaturfehler innerhalb (10...40 °C) | absolute | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 60 | Pa | Linearität (beste Gerade), Hysterese und Repetierbarkeit 0.0002 %FS (full scale) @ reference temperature, probably 25°C | absolute | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | Piezoresistiv | Keller |  | PD-33X/80920 | 1664525 |  | Logan | Resilienzdemonstrator | \\fst\documents\folder_100101_Datasheets\note_240219_Datenblatt_Drucksensor_Serie-PD-33-X_Keller.pdf | \\fst\documents\folder_100101_Datasheets\info_240219_Keller_PD_33X_3bar_80920_%20SN_1664525_Inv_Nr._000924_Logan.pdf | 2023-12-08 |  | Montageort: Pumpe 2, Strang 2
0193081d-09e6-7f9b-bec6-4a853d265633 | D137 | 0 | 300000 | Pa | relativ | 0 | 10 | V | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | 30000 | 0 | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 300 | Pa | 0,10 %FS Genauigkeit und Temperaturfehler innerhalb (10...40 °C) | absolute | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 60 | Pa | Linearität (beste Gerade), Hysterese und Repetierbarkeit 0.0002 %FS (full scale) @ reference temperature, probably 25°C | absolute | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | Piezoresistiv | Keller |  | PD-33X/80920 | 1664526 |  | Logan | Resilienzdemonstrator | \\fst\documents\folder_100101_Datasheets\note_240219_Datenblatt_Drucksensor_Serie-PD-33-X_Keller.pdf | \\fst\documents\folder_100101_Datasheets\info_240219_Keller_PD_33X_3bar_80920_ SN_1664526_Inv_Nr._000925_Logan.pdf | 2023-12-08 |  | Montageort: Regelventile
0193081d-09e7-71a8-a60d-9e76bb79a611 | D139 | 0 | 10000 | Pa | absolut | 2.0016 | 10.008 | V | Widerstand | 500.4 | Ohm | UNKNOWN | 0.004 | 0.02 | A | 625000 | -2500 | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 400 | Pa | ±0,20 % FS, Berechnet aus: ±0.01 % · TD, mit TD = URL / ¦URV-LRV¦; URL=2bar, URV=0.1bar, LRV=0bar | absolute | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | Piezoresistiv | E+H |  | Cerabar S PMP71 | H106890109C |  | Logan | Resilienzdemonstrator | \\fst\documents\folder_100101_Datasheets\note_240513_Datenblatt_Endress+Hauser_Cerabar_S_PMP71.pdf | \\fst\documents\folder_100101_Datasheets\info_240513_Endress+Hauser_Cerabar_S_PMP71_SN_H106890109C_Logan.pdf | 2013-01-19 |  | Montageort: großer Tank, Strang 1, Sensor hat einen realen Ausgabebereich von 0.004 A - 0.02 A mit einer Signalumwandlung über einen Widerstand
0193081d-09e8-7efe-81b9-f829b80c2045 | D149 | 0 | 10000 | Pa | absolut | 2.0016 | 10.008 | V | Widerstand | 500.4 | Ohm | UNKNOWN | 0.004 | 0.02 | A | 625000 | -2500 | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 400 | Pa | ±0,20 % FS, Berechnet aus: ±0.01 % · TD, mit TD = URL / ¦URV-LRV¦; URL=2bar, URV=0.1bar, LRV=0bar | absolute | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | Piezoresistiv | E+H |  | Cerabar S PMP71 | H1068B0109C |  | Logan | Resilienzdemonstrator | \\fst\documents\folder_100101_Datasheets\note_240513_Datenblatt_Endress+Hauser_Cerabar_S_PMP71.pdf | \\fst\documents\folder_100101_Datasheets\info_240513_Endress+Hauser_Cerabar_S_PMP71_SN_H1068B0109C_Logan.pdf | 2013-01-19 |  | Montageort: kleiner Tank, Strang 2, Sensor hat einen realen Ausgabebereich von 0.004 A - 0.02 A mit einer Signalumwandlung über einen Widerstand

## Volumenstrom
uuid | Ident-Nummer | Sensor Messbereich von | Sensor Messbereich bis | Sensor Messbereich Einheit | Sensor Ausgabebereich von | Sensor Ausgabebereich bis | Sensor Ausgabebereich Einheit | Signalwandlung | realer Ausgabebereich von | realer Ausgabebereich bis | realer Ausgabebereich Einheit | Sensor Kennlinie _ Sensitivity | Sensor Kennlinie _ Bias | Sensitivity Uncertainty | Sensitivity Uncertainty Unit | Sensitivity Uncertainty Comment | Sensitivity Uncertainty Keywords | Absolute Bias Uncertainty | Absolute Bias Uncertainty Unit | Absolute Bias Uncertainty Comment | Absolute Bias Uncertainty Keywords | Relative Bias Uncertainty | Relative Bias Uncertainty Unit | Relative Bias Uncertainty Comment | Relative Bias Uncertainty Keywords | Linearity Uncertainty | Linearity Uncertainty Unit | Linearity Uncertainty Comment | Linearity Uncertainty Keywords | Hysteresis Uncertainty | Hysteresis Uncertainty Unit | Hysteresis Uncertainty Comment | Hysteresis Uncertainty Keywords | Messprinzip | Hersteller | Hersteller P_ID | Bezeichnung | Seriennummer | Verantwortlicher WiMi | Aufbewahrungsort | Datenblatt Link | Kalibrationsprotokoll Link | letzte Prüfung/ Kalibration | Zubehör | Bemerkung | Datasheet FST-Link
0193081d-09e9-7ca8-9c2b-590f14ec2b9a | V20 | 0 | 0.0016667 | m^3/s | 0 | 10 | V | Messumformer | 0.004 | 0.02 | A | 0.00016667 | 0.018333 | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 2.5208e-06 | m^3/s | ± 2 mm/s entspricht ±0,02 % times QmaxDN mit QmaxDN=6m^3/h + Trennverstärker: 0.1% FS + Stromausgang: zusätzlich typisch ± 5 μA | absolute; | 0.5 | %MV | Impulsausgang: ±0,5% v.M. (v.M. = vom Messwert) | relative_mv; | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | MID | E+H |  | Proline Promag 10H | F5067119000 | Logan | Resilienzdemonstrator | folder_100101_Datasheets\note_240513_Datenblatt_Endress+Hauser_Proline_Promag_10H.pdf | folder_100101_Datasheets\info_240219_Endress+Hauser_Promag_10H_DN15_ SN_F5067119000__Logan.pdf | 2012-05-09 | Trennverstärker | Montageort: Leckage, Sensor hat einen realen Ausgabebereich von 0.004 A - 0.02 A mit einer Signalumwandlung über einen Trennverstärker
0193081d-09ea-769c-8c61-dfe8ec4c19fc | V21 | 0 | 0.0016667 | m^3/s | 0 | 10 | V | Messumformer | 0.004 | 0.02 | A | 0.00016667 | 0.018333 | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 2.5208e-06 | m^3/s | ± 2 mm/s entspricht ±0,02 % times QmaxDN mit QmaxDN=6m^3/h + Trennverstärker: 0.1% FS + Stromausgang: zusätzlich typisch ± 5 μA | absolute; | 0.5 | %MV | Impulsausgang: ±0,5% v.M. (v.M. = vom Messwert) | relative_mv; | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | MID | ABB |  | FEH631.Y0.S1.0015.M1. … | 3K220000980477 | Logan | Resilienzdemonstrator | folder_100101_Datasheets\note_240513_Datenblatt_Volumenstromsensor_ABB_FEH_630_Keller.pdf | folder_100101_Datasheets\info_240513_ABB_FEH_630_DN15_SN_980477_Logan.pdf | 2024-02-20 | Trennverstärker | Montageort: Verbraucher 1, Sensor hat einen realen Ausgabebereich von 0.004 A - 0.02 A mit einer Signalumwandlung über einen Trennverstärker
0193081d-09eb-7de2-b0d9-d053889840c4 | V22 | 0 | 0.0016667 | m^3/s | 0 | 10 | V | Messumformer | 0.004 | 0.02 | A | 0.00016667 | 0.018333 | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 2.5208e-06 | m^3/s | ± 2 mm/s entspricht ±0,02 % times QmaxDN mit QmaxDN=6m^3/h + Trennverstärker: 0.1% FS + Stromausgang: zusätzlich typisch ± 5 μA | absolute; | 0.5 | %MV | Impulsausgang: ±0,5% v.M. (v.M. = vom Messwert) | relative_mv; | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | MID | ABB |  | FEH631.Y0.S1.0015.M1. … | 3K220000980476 | Logan | Resilienzdemonstrator | folder_100101_Datasheets\note_240513_Datenblatt_Volumenstromsensor_ABB_FEH_630_Keller.pdf | folder_100101_Datasheets\info_240513_ABB_FEH_630_DN15_SN_980476_Logan.pdf | 2024-02-20 | Trennverstärker | Montageort: Verbraucher 2, Sensor hat einen realen Ausgabebereich von 0.004 A - 0.02 A mit einer Signalumwandlung über einen Trennverstärker

## Leistung
uuid | Ident-Nummer | Sensor Messbereich von | Sensor Messbereich bis | Sensor Messbereich Einheit | Sensor Ausgabebereich von | Sensor Ausgabebereich bis | Sensor Ausgabebereich Einheit | Sensor Kennlinie _ Sensitivity | Sensor Kennlinie _ Bias | Sensitivity Uncertainty | Sensitivity Uncertainty Unit | Sensitivity Uncertainty Comment | Sensitivity Uncertainty Keywords | Absolute Bias Uncertainty | Absolute Bias Uncertainty Unit | Absolute Bias Uncertainty Comment | Absolute Bias Uncertainty Keywords | Relative Bias Uncertainty | Relative Bias Uncertainty Unit | Relative Bias Uncertainty Comment | Relative Bias Uncertainty Keywords | Linearity Uncertainty | Linearity Uncertainty Unit | Linearity Uncertainty Comment | Linearity Uncertainty Keywords | Hysteresis Uncertainty | Hysteresis Uncertainty Unit | Hysteresis Uncertainty Comment | Hysteresis Uncertainty Keywords | Messprinzip | Hersteller | Hersteller P_ID | Bezeichnung | Seriennummer | Verantwortlicher WiMi | Aufbewahrungsort | Datenblatt Link | Kalibrationsprotokoll Link | letzte Prüfung/ Kalibration | Zubehör | Bemerkung | Datasheet FST-Link
0193081d-09ec-774f-b012-6a0acdba34ee | O19 | 0 | 230 | W | 0 | 10 | V | 23 | 0 | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 1.15 | W | Accuracy +/- 0,5 %FS (20…30 °C) | absolute | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | Stromwandlung und Spannungsteilung | Müller + Ziegler |  | Pw-MU Serie 908G | 02364 | Logan | Resilienzdemonstrator | \\fst\documents\folder_100101_Datasheets\info_180321_Datenblatt_Wirkleistungsmessumformer_Mueller+Ziegler_Pw-MU.pdf | UKNOWN | UNKNOWN |  | Montageort: Schaltschrank
0193081d-09ed-76d4-8c2e-8ab7a59f2439 | O20 | 0 | 115 | W | 0 | 10 | V | 11.5 | 0 | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 0.575 | W | Accuracy +/- 0,5 %FS (20…30 °C) | absolute | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | Stromwandlung und Spannungsteilung | Müller + Ziegler |  | Pw-MU Serie 908G | 02365 | Logan | Resilienzdemonstrator | \\fst\documents\folder_100101_Datasheets\info_180321_Datenblatt_Wirkleistungsmessumformer_Mueller+Ziegler_Pw-MU.pdf | UKNOWN | UNKNOWN |  | Montageort: Schaltschrank

## Temperatur
uuid | Ident-Nummer | Sensor Messbereich von | Sensor Messbereich bis | Sensor Messbereich Einheit | Sensor Ausgabebereich von | Sensor Ausgabebereich bis | Sensor Ausgabebereich Einheit | Sensor Kennlinie _ Sensitivity | Sensor Kennlinie _ Bias | Sensitivity Uncertainty | Sensitivity Uncertainty Unit | Sensitivity Uncertainty Comment | Sensitivity Uncertainty Keywords | Absolute Bias Uncertainty | Absolute Bias Uncertainty Unit | Absolute Bias Uncertainty Comment | Absolute Bias Uncertainty Keywords | Relative Bias Uncertainty | Relative Bias Uncertainty Unit | Relative Bias Uncertainty Comment | Relative Bias Uncertainty Keywords | Linearity Uncertainty | Linearity Uncertainty Unit | Linearity Uncertainty Comment | Linearity Uncertainty Keywords | Hysteresis Uncertainty | Hysteresis Uncertainty Unit | Hysteresis Uncertainty Comment | Hysteresis Uncertainty Keywords | Messprinzip | Hersteller | Hersteller P_ID | Bezeichnung | Seriennummer | Verantwortlicher WiMi | Aufbewahrungsort | Datenblatt Link | Kalibrationsprotokoll Link | letzte Prüfung/ Kalibration | Zubehör | Bemerkung | Datasheet FST-Link
0193081d-09ee-7f00-b9ec-5dd579240574 | T22 | 273.15 | 373.15 | K | 0 | 10 | V | 10 | 273.15 | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 0.55 | K | PT100 1/3 DIN (±0.1 K) + Jumo dTrans T02j -Typ 707020 (±0.4K) + Ausgang Jumo dTrans T02j -Typ 707020, ±5mV ( = ±0.05 K) | absolute; | 0.17 | %MV | PT100 1/3 DIN | relative_mv; | 0.02 | K | Ausgang Jumo dTrans T02j -Typ 707020, ±2mV | absolute | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | Messumformer für PT100 | Jumo |  | dTrans T02j | 256613801018450004 | Logan | Resilienzdemonstrator | ..\3_Konzipieren und Konstruieren\Datenblaetter\info_171219_Datenblatt_Messumformer_Jumo_dTRANS_T02.pdf |  |  | PT100 1/3 DIN 4-Leiterschaltung | Montageort: Ausfluss Reservoir/Schaltschrank

## Weg
uuid | Ident-Nummer | Sensor Messbereich von | Sensor Messbereich bis | Sensor Messbereich Einheit | Sensor Ausgabebereich von | Sensor Ausgabebereich bis | Sensor Ausgabebereich Einheit | Sensor Kennlinie _ Sensitivity | Sensor Kennlinie _ Bias | Sensitivity Uncertainty | Sensitivity Uncertainty Unit | Sensitivity Uncertainty Comment | Sensitivity Uncertainty Keywords | Absolute Bias Uncertainty | Absolute Bias Uncertainty Unit | Absolute Bias Uncertainty Comment | Absolute Bias Uncertainty Keywords | Relative Bias Uncertainty | Relative Bias Uncertainty Unit | Relative Bias Uncertainty Comment | Relative Bias Uncertainty Keywords | Linearity Uncertainty | Linearity Uncertainty Unit | Linearity Uncertainty Comment | Linearity Uncertainty Keywords | Hysteresis Uncertainty | Hysteresis Uncertainty Unit | Hysteresis Uncertainty Comment | Hysteresis Uncertainty Keywords | Messprinzip | Hersteller | Hersteller P_ID | Bezeichnung | Seriennummer | Verantwortlicher WiMi | Aufbewahrungsort | Datenblatt Link | Kalibrationsprotokoll Link | letzte Prüfung/ Kalibration | Zubehör | Bemerkung | Datasheet FST-Link

## Kraft
uuid | Ident-Nummer | Sensor Messbereich von | Sensor Messbereich bis | Sensor Messbereich Einheit | Sensor Ausgabebereich von | Sensor Ausgabebereich bis | Sensor Ausgabebereich Einheit | Sensor Kennlinie _ Sensitivity | Sensor Kennlinie _ Bias | Sensitivity Uncertainty | Sensitivity Uncertainty Unit | Sensitivity Uncertainty Comment | Sensitivity Uncertainty Keywords | Absolute Bias Uncertainty | Absolute Bias Uncertainty Unit | Absolute Bias Uncertainty Comment | Absolute Bias Uncertainty Keywords | Relative Bias Uncertainty | Relative Bias Uncertainty Unit | Relative Bias Uncertainty Comment | Relative Bias Uncertainty Keywords | Linearity Uncertainty | Linearity Uncertainty Unit | Linearity Uncertainty Comment | Linearity Uncertainty Keywords | Hysteresis Uncertainty | Hysteresis Uncertainty Unit | Hysteresis Uncertainty Comment | Hysteresis Uncertainty Keywords | Messprinzip | Hersteller | Hersteller P_ID | Bezeichnung | Seriennummer | Verantwortlicher WiMi | Aufbewahrungsort | Datenblatt Link | Kalibrationsprotokoll Link | letzte Prüfung/ Kalibration | Zubehör | Bemerkung | Datasheet FST-Link